LC-100型数字化电脑智能控制液相色谱仪简介

上海伍丰科学仪器有限公司生产的LC -100系列数字化电脑智能控制高效液相色谱系统是一款颇有特色的国产色谱仪。从仪器的各方面来看，其电子技术、零部件的加工工艺、内部机械结构、外形设计、工作站软件的功能，技术指标及其质量的稳定可靠性已远远超过国内生产及组装的，甚至某些流行的国外品牌机种。

该仪器的国产化率已达90% 以上，是一台真正的国内自主研发生产的液相色谱系统。

LC-100 液相色谱仪的基本配置如下：

1、LC-UV100紫外检测器；

2、LC-P100 高压恒流泵；

3、LC-WS100 智能色谱工作站。

系统的外观图如下：

- 等度配置：

- 梯度配置：

下面分三个方面来介绍：

一、LC-P100 型高压恒流泵：

- 外形图：

2、内部结构图：

3、工作原理图：

4、产品特点：

- LC-P100 高压恒流泵是微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵，具有工作压力高，脉动小、稳定可靠，操作方便等特点。由于双泵头交替输液，在同样输液量的情况下，活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。

- 泵的机械组件均采用电脑辅助设计。各主要零部件均在世界先进的数控加工中心制造。因此具有加工精确度高，泵体密封性能好，零件的互换性好等特点。

- 柱塞杆采用浮动导向结构，驱动凸轮由高强度合金钢制造。采用微处理器控制微步驱动电路，使驱动泵运行的步进电机运行平稳，噪声低，速度调节范围大。可满足常规分析到微流量分析的需要。

- 在单泵等度分析时，可根据该仪器上全汉字显示液晶屏的提示语句，通过四个功能键就可变换各种操作模式，并且可以方便的设置流量、压力上下限、持续工作时间，压力单位等参数。

- LC-P100 高压恒流泵具有过程监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力超限的情况下，报警并自动停止泵的运行。

- LC-P100 高压恒流泵整体结构采用模块化设计，包括机械部分和电路部分都可以独立装拆，因此故障检查和调换都非常方便。

- 单向阀由阀芯体、宝石球座和宝石球构成一个整体结构，故具有结构简单、密封性能好的优点，提高了高压恒流泵的流量精确度及液相色谱分析系统的测试精度，并具有安装更换方便等特点。

专利产品：单向阀

5、基本技术指标：

5.1、流量范围：0.001～9.999 ml/min 以0.001 ml/min

步长调节流量。
5.2、流量精确度：RSD 小于±0.15% (1ml/min)
5.3、流量准确度：Ss 小于±2%（1ml/min 水，5～10

MPa室温）
5.4、最高工作压力：42MPa (0.001~9.999ml/min)
5.5、压力线性和准确度：显示压力误差小于±0.5 MPa

(0~42MPa)
5.6、压力脉动：小于0.2 MPa (流量1ml/min, 压力5~10

MPa)
5.7、泵的密封性：压力为42 MPa, 时间为10min, 压力降

小于0.5 MPa.
5.8、外型尺寸：450mm×300mm×160mm(长×宽×高)

二、LC-UV100 紫外检测器

1、外形图：

2、内部结构图：

3、工作原理图：

4、产品特点：

- 国内首创的数字交换系统，检测器无需模拟数字转换就可将检测数据送至LC-WS100工作站，避免了一般紫外检测器的色谱信号需多重数码转换带来的信号畸变与干扰。

- 采用了平行的双锥孔流通池。锥孔流通池可以在同样的池体积情况下，取得最大的光能量。由于锥孔内壁采用了镜面磨削工艺，大大降低了杂散光的反射。

- 参照池与样品池在光路上、液路上、电路上采用了完全对称的结构形式，有效地降低了信号的噪音与漂移。

- 光路系统采用了精密定位结构，精度高，偏差小。氘灯光路系统采用热隔离技术，缩短了仪器的稳定时间，并且使氘灯的发热对光路及液路的影响降到最低。

- 前置放大器采用高阻抗、低漂移的仪器放大器，高分辨率的 A/D 转换器。在常规分析情况下，动态范围可达 106，保证了对数运算的精度。

- 样品池与参照池光强度信号经 A/D 转换后，直接用数字信号经RS232接口送LC-WS100工作站，避免了一般紫外检测器的色谱信号需多重数码转换带来的信号畸变与干扰。

紫外检测器的心脏：流通池

流通池体积:8μL              光程:8mm

5、基本技术指标：

- 波长范围：190－600nm。

- 光谱带宽：8nm。

- 基线噪声：≤5 × 10－5AU 峰－峰值（甲醇、1ml/min、254nm、20℃）。

- 基线漂移：≤5 × 10－4AU/hr（甲醇、1ml/min、254nm、20℃）。

- 最小检测量：≤ 2 × 10－8 g/ml(萘/甲醇溶液)。

- 波长示值误差：≤±2nm。

- 波长重复性：优于0.5nm。

- 线性范围：优于104。

光谱扫描(波长：180－680nm)

基线噪声：≤5 × 10－5AU 峰－峰值（甲醇、1ml/min、254nm、20℃）

基线噪音（空池）：≤±0.25× 10－5AU （254nm、20℃）

基线漂移：≤5×10－4AU/hr（甲醇、1ml/min、254nm、20℃）

基线漂移（空池）：≤4 × 10－5AU/hr
（254nm、20℃）

最小检测量：≤ 2 × 10－8 g/ml(萘/甲醇溶液)

最小检测量:CL=C/(H/2Nd)

波长示值误差：≤±2nm      波长重复性：优于0.5nm

重铬酸钾溶液标准波长235nm,257nm,313nm,350nm

线性范围：优于104

第十点偏差为4.3%(<5%) ，以第十点计算得线性范围为1.92 ×104

整机性能定性定量重复性测试

1 × 10－5 g/ml(萘/甲醇溶液)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均 | RSD6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留时间(min) | 2.298 | 2.307 | 2.298 | 2.307 | 2.298 | 2.307 | 2.303 | 0.21% |
| 峰面积 （10µAU.S） | 21462.1 | 21485.1 | 21547.2 | 21593.8 | 21747.2 | 21516.0 | 21558.6 | 0.48% |

三、LC-WS100 色谱工作站

1、产品特点：

- 具有独特的功能：数字化智能全控LC-100液相色谱系统、采用全数字通讯、强大的数据处理。

- 控制功能：通过和LC-UV100 紫外检测器之间的RS232 通信电缆以及LC-UV100 紫外检测器与LC-P100 高压恒流泵之间的RS485 通信电缆 ，在图形化界面下同时控制可多达四台的LC-P100 高压恒流泵，以及LC-UV100紫外检测器，实现多元高压梯度洗脱、波长扫描和切换事件继电器等功能。显示多台泵流量－时间曲线和波长扫描曲线等。

色谱数据处理：接受LC-UV100紫外检测器送来的数字信号，直接进行数据处理。基本功能为：

- 6 种定量计算方法：归一法、修正归一法、带比例因子的修正归一法、内标法、外标法，以及指数计算法。

- 校准运行：能够实现多种不同浓度的标准试样进行校准，建立样品浓度－面积校正曲线。

- 灵活的峰识别和处理能力：可以通过设置峰处理参数和时间程序识别色谱峰和处理，也可以用人工方式进行处理。

- 色谱图形、设定的定量计算方式、峰处理参数，峰鉴定表等可以保存到用户自命名的文件中。

- 由于LC- WS100色谱工作站接收的是紫外检测器送来的样品池与参照池光强度实时数字采样信号，在工作站内保存了最原始的数据信息，不存在多重信号处理的情况，因此对色谱信号的后处理工作没有任何限制。

- 由于实现了实时数据处理与控制，在分析过程中检测到指定的色谱峰后可自动停止泵运行或控制切换阀，将此指定组分停留在流通池内，然后自动启动波长扫描得到该组分对不同波长吸收率的谱图。

- 采用了时间程序控制的事件继电器给用户提供了特殊的用途，如可以切换转向阀实现分离回收流动相等。这些功能目现流行的工作站都无法实现。

- LC-WS100工作站已将色谱数据处理参数都转换成与吸收率AU值有关的单位，用户无须进行烦琐的转换。

- 由于工作站对色谱系统的实时控制与数据处理二个模块均在中文WINDOWS 操作系统下，提供了图形化的界面、菜单化功能选择、光标逗留提示功能 ，所以操作方便，切换灵活。只要是稍具电脑基本操作知识的色谱分析人员，毋须培训，就可使用。

梯 度 分 析 图 谱

正常分析       停泵            波长扫描

波长扫描图谱

四、LC-100 液相色谱仪使用方法

液相色谱仪的操作方式有二种:

1 、直接操控方式:

1.1 、LC-P100高压恒流泵的操作。

1.2 、LC-UV100紫外检测器的操作。

开机前需将数据处理装置与紫外检测器的模拟

输出接口连接。

2、工作站控制方式:

开机前需将工作站与紫外检测器的RS 232接

口连接，并将RS485接口连接到高压恒流泵。

直接操控方式之LC-P100高压恒流泵的操作

设  置  参  数

流       量         0.500mL/min

压 力 上 限          42.0MPa

压 力 下 限           1.0MPa

工 作 时 间            8小时

压 力 单 位              MPa

泵   编  号               1

冲       洗              否

绿色指示灯亮,表示泵压力已经稳定:

直接操控方式之LC-UV100紫外检测器的操作

设  置  参  数

设 置 波 长                    254nm

滤波时间常数                  0.5秒

输 出 量 程                  1AU/FS

光 谱 扫 描

设置时间日期

允许自动归零

氘灯累计使用时间清零

交换参照样品池

色谱工作站的操作:

- LC-WS100色谱工作站软件与中文WINDOWS98以上版本兼容。

- 色谱工作站软件安装成功后，点击桌面上的快捷图标即能进入全中文的操作界面。

- 操作演示界面见附图。

附   图：

- 图一：工作站实时采样

- 图二：工作站实时采样(光谱扫描)

- 图三：工作站数据处理

- 图四：工作站谱图处理

- 图五：工作站图谱比较

上海伍丰科学仪器有限公司

地址：上海市长寿路998弄3号楼902-903室　　　　　　　　电话：021-62318900

网址：HTTP://WWW.WUFENGTECH.COM

E-MAIL:SERVICE@WUFENGTECH.COM

# Text boxes

LC-P100泵压力已稳定      0:28

流  量                 0.500mL/min

压  力                    12.2Mpa

压力限                1.0－42.0Mpa